РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЙ ЛЮКСМЕТР

МОДЕЛЬ 5202

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

- Функция удержания данных

- Светочувствительный датчик и индикатор разделены

- Подстройка нуля

- Измерение высокой освещенности

- Широкий ЖК-индикатор и точное считывание данных

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Светочувствительный датчик:  кремниевый фотодиод

- Индикатор: 3 ½ разрядов показаний ЖК индикатора с максимальным значением 1999. Символ подсадки батарей

- Символ выхода за пределы диапазона: «OL»

- Шкала диапазона измерений: 0,1 ~ 1990 люкс

- Выбор диапазона измерений: 200/ 2000/ 20000 люкс

- Предел допускаемое относительной погрешности (23 ْС ± 5 ْС):

| Диапазон | Погрешность |
| --- | --- |
| 200 | ±(4% ±5 ед.мл.р) |
| 2000 | ±(4%± 5 ед.мл.р) |
| 20000 | ±(5% ±4 ед.мл.р) |

- Потребляемая мощность: приблизительно 2мА

- Скорость срабатывания: 2,5 раза в секунду

- Угловые световые характеристики люксметра: 30ْ в пределах ±3%

60ْ в пределах ±10%

90ْ в пределах ±30%

- Рабочая температура/ относительная влажность воздуха: 0ْ С ~ 50ْС/ ОВ не более 80% (без образования конденсата)

- Условия хранения:

- -10ْ С ~ 60ْС/ ОВ не более 70% (без образования конденсата)

- Источник питания: Батарея 9В

- Стандарты безопасности:

NEDA 1604, МЭК 6F22, ЯПС 006P

- Габаритные размеры:

Прибор – 148 х 71 х 36

Светоприемник – 85 х 67 х 32

- Вес: прибор и светоприемник – приблизительно 270г (включая батареи)

- Комплект поставки:

Прибор х 1шт.

Светоприемник х 1шт.

Батарея 9В (установлена) х 1шт.

Руководство по эксплуатации х 1шт.

Кожаная упаковка х 1шт.

- ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

1.Индикатор

2.Кнопка Вкл/ Выкл

3.Кнопка удержания данных

4.Переключатель диапазонов

5.Подстройка нуля

6.Светочувствительный датчик

7.Крышка светочувствительного датчика

- РАБОТА С ПРИБОРОМ

4.1 Включение/ Выключение прибора

Для того, чтобы включить/ выключить прибор, нажмите кнопку Вкл/ Выкл.

4.2 Выбор нужного диапазона измерения

Для того, чтобы выбрать нужный диапазон изменения, нажмите Переключатель диапазонов (200/ 2000/ 20000 люкс).

4.3 Подстройка нуля.

Если на индикаторе не отображается 000, с помощью отвертки установите ноль (‘ZERO ADJ.’). Это позволит получать точные показания.

4.4 Работа со светоприемником

Снимите крышку со светоприемника.  Направьте светоприемник в то место, где собираетесь проводить замеры света. Прибор проведет измерения автоматически. Считайте показания после того, как полученный результат, отобразившийся на индикаторе, станет постоянным.

(Примечание: Для того чтобы повысить точность измерений, светоприемник следует держать  вертикально относительно источника света.)

4.5 Работа с кнопкой удержания данных

Нажатием кнопки Удержания данных можно удержать полученные показания и отобразить их на индикаторе. Если удерживаемые данные вам больше не нужны, можно отключить функцию удержания повторным нажатием кнопки Удержания данных.

4.6 Внимание

- Светочувствительный датчик

*Если вы не используете прибор, во избежание повреждения светочувствительного датчика, всегда закрывайте его крышкой.

*Не дотрагивайтесь до светочувствительного датчика (до опаловой части) голыми руками.

*Очистку датчика можно производить только мягкой фланелевой тканью или ее эквивалентом.

Не допустимо использование любого типа детергента, так как он может повредить светочувствительный датчик.

- При подсадке батарей

*Если напряжение батареи снижается ниже уровня необходимого для работы прибора, на индикаторе отображается соответствующий символ. В этом случае следует заменить батарею на новую, для обеспечения получения точных показаний.

*Замена батарей:

1.Поднимите упор на тыловой части

2.Для замены батареи, открутите 3 болта с помощью отвертки.

*Если прибор не будет использоваться в течение долгого времени, удалите батареи из прибора.

- Выход за пределы диапазона измерения

*Если на индикаторе отображается символ «OL», это значит, что значение показаний шкалы превышено и следует выбрать соответствующий диапазон измерения.

*Данный прибор не предназначен для измерения, к примеру, солнечного света. На индикаторе отображается символ «OL», если превышен максимальный диапазон измерения в 20000лк.

*Пожалуйста, не используйте прибор при высоких температурах и влажности.

| Люксы (Лк) Помещения | 10,000 5,000 3,000 2,000 1,500 1,000 750 500 300 200 150 100 75 50 30 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |
| --- | --- |
| ЗАВОД | _____________ | ЛИНИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕТАЛЕЙ | НАБОР ТЕКСТА ПЕЧАТЬ ИНСПЕКЦИОН -НАЯ РАБОТА | ЗРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ | УПАКОВКА | ВХОД ВЫХОД ПРОХОД | ПОЖАРАНАЯ ЛЕСТНИЦА СКЛАД ПОГРУЗОЧНЫЕ И РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |
| ОФИС | _____________ | ПЕЧАТЬ ЧЕРЧЕНИЕ | ОФИСНАЯ РАБОТА | ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ СТОЛОВАЯ ПРИЁМНАЯ | КОРИДОРЫ ЛЕСТНИЦЫ | ВХОД СКЛАД | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | ____ |
| ДОМ | _____________ | ШИТЬЁ | ЧТЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ | МАКИЯЖ | ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ | РАЗВЛЕЧЕНЯ | МЫТЬЁ | _________________ |
| МАГАЗИН | ____________ | ВИТРИНА | ВИТРИНА УПАКОВОЧНВЫЙ СТОЛ | ПОДЪЁМНИК | СТЕНД ПОКАЗА | ПРИЁМНАЯ | КОРИДОРЫ ЛЕСТНИЦЫ | В ПОМЕЩЕНИИ | ______________ |
| БОЛЬНИЦА |  | ОСМОТР ГЛАЗ | __________ | ОПЕРАЦИОННАЯ, СКОРАЯ ПОМОЩЬ | КОМНАТА МЕДЕЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СТОЛОВАЯ | КОМНАТА ОЖИДАНИЯ | ПАЛАТА, СКЛАД | ЛЕСТНИЦА | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | ____ |
| ШКОЛА | ____________________ | КАБИНЕТ ЧЕРЧЕНИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ, БИБЛИОТЕКА | КЛАССНАЯ КОМНАТА, КАБИНЕТ | ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ АУДИТОРИИ ДУШЕВАЯ | ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА | _____ |
| РЕСТОРАН | _____________________ | ВИТРИНА | КУХНЯ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ | ВХОД ПОМЫВОЧНАЯ | КОРРИДОР ЛЕСТНИЦА | _________ |
| САЛОН КРАСОТЫ | _____________________ | МАКИЯЖ УКЛАДКА ВОЛОС СТРИЖКА | БРИТЬЁ МЫТЬЁ ВОЛОС УКЛАДКА | __________________ |

ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ  НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.

# Text boxes

Компания Kyoritsu оставляет за собой право изменять технические характеристики или дизайн прибора данной модели без ведома покупателя.